# RS 422 to Heraeus Vötsch HT/S 7057 connection

## USB-COM422-PLUS1

USB-COM422-PLUS1 Datasheet

## HT/S 7057

Operating Instructions VC 4020 – VC 4057 – VC 7020 – VC 7057 with CTC control

## Cable

| USB-COM422-PLUS1 9-pole sub D |  | HT/S 7057 15-pole sub D |  | Wire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signal name | Pin | Signal name | Pin |  |
| Tx- | 1 | Rx- | 9 | Black |
| Tx+ | 2 | Rx+ | 2 | Brown |
| Rx+ | 3 | Tx+ | 4 | Orange |
| Rx- | 4 | Tx- | 11 | Red |
| GND | 5 | GND | 1 | Yellow |