Inhoudsopgave

1.	Algemeen	1

2.	TSx	1

3.	LHX-113	3

4.	PLxKPH	3

# Algemeen

Ongecontroleerd RH wordt ingesteld met negatieve waarde voor RH.

# TSx

Een loop met execution 1 zorgt ervoor dat de TSx tussen tA en tB niet opnieuw opstart.

Opeenvolgende temperaturen mogen niet meer dan 50 °C uit elkaar liggen, omdat direct het overheat/overcool alarm afgaat. Tip: Programmeer een extra stap waarin het verschil wordt overbrugd.

Het is niet mogelijk in een interface controlled programma de optie Start: setup before test te gebruiken. Tip: Programmeer een extra stap aan het begin van het profiel.

Specs TSx

TSD100S		60 < preheat < 305

60 < tB < 305

-77 < tA < 0

-77 < precool < 0

TSD100		60 < preheat < 205

60 < tB < 205

-77 < tA < 0

-77 < precool < 0

TSD100.01728		30 < preheat < 205

30 < tB < 205

-77 < tA < 0

-77 < precool < 0

TSE11A			60 < preheat < 205

60 < tB < 205

-77 < tA < 0

-82 < precool < 0

# LHX-113

Only one program of a max of 9 steps and a maximum of 99 repeated steps can be stored at a time (page 44 of user's manual). Tip: gebruik 1 loop

Een stap moet tenminste 3 minuten duren.

# PLxKPH

Max. 2 loops en 99 stappen in profiel voor standalone